附件3

采购需求

说明：

1、投标人须根据中西医基础医学实验教学中心设备采购明细需求 、商务需求提供一一对应的响应偏离表。

2、本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| 一、技术参数需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物品名称 | 参考 品牌 |  | 数量 单位 | 项目要求及物品参数需求 | 上控单价 |
| 1 | 生物安全柜 | 上海博讯、上海尚净、力辰或其他同等以上品牌型号 |  | 1台 | 产品参数： ▲1.新一代AirClean智能控制系统采用彩色高清LCD人机交互界面，实时显示监控流入/下降风速值、过滤器寿命值，风机、光照、紫外、电源接口的工作状态，并支持设备异常中文提示，具备日历和时间显示； 2.具备紫外杀菌公历预约并定时功能，既可节约杀菌等待时间，又可避免遗忘造成臭氧污染； 3.具备插座定时功能，确保操作环境内其他用电器（如接种环灭菌器）的使用安全； ▲4.智能恒风速技术，采用高性能风速传感器，同时监控下降和流入风速，可自动跟踪风速并调节输出，确保风速的稳定性，在过滤器阻力增加50%时，风量排出量减少量小于10%； 5.紫外杀菌灯、照明灯连锁保护，打开紫外灯，照明灯自动关闭，紫外灯亮时照明灯无法开启，避免误操作对人体造成紫外伤害； ▲6.具备前窗限位保护，当前窗超高或超低时，系统自动发出声光报警，避免扰乱气流和操作区负压状态，造成生物污染流出或者样品污染； ▲7.采用进口品牌的过滤器原材料，具备过滤性能佳、降压小、强度高的特点，HEPA（ISO 5级）高效过滤器，可对0.3μm尘埃粒子的过滤效率达到99.995%以上（可选配ULPA（ISO4级）高效过滤器，过滤效果可以达到99.9995%）； 8.预设过滤器失效和破损报警技术，当过滤器临近失效或者已经失效，及由于风阻力增大和过滤器出现破损时，控制系统能自动启动声、光和中文可视方式报警提示； 9.洁净等级：ISO 5级（100级） 10.气流模式：70%循环，30%外排 ▲11.流入气流平均流速：大于等于0.55m/s 12.下降气流平均流速：大于等于0.35m/s ▲13.下降气流控制精度：±0.02 m/s 14.噪音水平：≤67db 15.人员防护：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 16.受试产品防护：菌落数≤5CFU./次 17.交叉感染防护：撞击式采样器的菌落数≤2CFU./次 18.工作区尺寸（长×宽×高）：900×580×595mm 19.外型尺寸（长×宽×高）：1040×770×2135mm 20.箱体高度：1505mm 21.下排风过滤器（长×宽×高）：935×475×70mm；外排风过滤器（长×宽×高）：935×475×70mm 22.日光灯/紫外灯规格：20W×①/20W×① 23.功率：1.1kW 24.电源：AC220±10V 50/60Hz 25.配置：主机1台 | 26000.00 |
| 2 | 高压灭菌锅 | 上海博讯、力辰、上海申安或其他同等以上品牌型号 |  | 1台 | 1、工作环境温度10-30℃； 2、电源220-240V。： 3、自控型，微电脑智能化控制 ▲4超温保护装置，断水自控，超压自泄，灭菌终了蜂鸣器提醒 5、自涨式密封圈，自动排放冷空气； 6、容积：29L ▲7功率：≤2kW 8极限工作/设计温度：≥126℃/128℃ 9、极限工作/设计压力：≥0.14MPa/0.165MPa 10、内腔尺寸(mm)：Φ300×420，筒体直径：≥300mm 11、提篮尺寸(mm)：≥Ф280×340×1个 配置清单： 1、主机一台； 2、提篮1个； 3、保修卡、合格证各一份； | 5500.00 |
| 3 | 细胞计数仪 | 瑞沃德、比克曼、力辰或其他同等以上品牌型号 |  | 1台 | ▲1.仪器类型：台式一体机，自带显示操作屏，无需连接电脑，节省空间 2.计数处理时间＜9秒 3.可自动对焦和自动曝光，也可进行手动调节 4.检测细胞/微粒样品的浓度范围：1×104-1×107cells/ml 5.检测细胞/微粒的直径范围：4-60μm ▲6.检测细胞的准确度范围：CV<5% 7.检测的样品体积：10 μL 8.成像系统：500万像素，2.5倍光学放大 9.图像显示：细胞显微成像图片可视，活死细胞不同颜色标注，可手动放大图片观测 ▲10.程序：内置常用细胞预设计数程序，可一键调用，用户也可自行调节或新增；明场、台盼蓝，两种模式可选 11.计数分析：可提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度以及其占总细胞数目的比例；可以通过细胞的直径、圆度、亮度进行圈门分析（gating），可对不同尺寸、特征的细胞亚群进行区分计数 ▲12.数据存储与导出：可存储不少于1000条用户计数记录，计数结果、分析报告、图像均可通过USB端口导出 13.计数板规格：一次性计数板，每板有双孔位，免洗，减少污染风险 14.尺寸：212 mm(W)* 264 mm(H)* 165 mm (D)；重量：约3.0 kg配置:主机一台，说明书一份 | 15500.00 |
| 二、商务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限及地点 |  |  | 1、服务期限：合同签定之日起15个工作日内。 2、服务地点：广西中医药大学。 3、设备质保期：自交机验收之日起一年内。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 合同约定时间完成任务，采购人在项目完成并验收通过后2个月内，凭服务商开具的上月发票以及相应条款凭证，支付服务费用。 |  |  |  |
| 三、▲其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲1、对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与投标报价。 2、本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权按预算金额20%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。 ▲3、本项目按服务费用内进行报价，报价必须含以下部分：①采用全包方式即合同金额，包括一切人工费、仪器设备安装费、调试费、税费等一切费用； ▲4、服务商应采取合理措施保障服务的安全性，自愿承担一切风险和责任。如因检测中可能遭受的任何纠纷或损失应当由供应商承担全部责任； ▲5、服务商应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如供应商低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。 |  |  |  |  |  |  |